## QA項目
Total(99)
Daily(16) | X線ビーム出力の不変性
電子線ビーム出力の不変性
治療室レーザーとアイソセンタの一致（目視）
距離計
光照射野サイズ（目視）
ドアインターロック
ドアの開閉
マイク動作
照射中ランプ点灯
動的ウェッジの動作確認
EPIDの衝突インターロック
EPIDを用いた2次元照合
EPIDの位置照合および治療座標系の一致（1方向）
CBCTの衝突インターロック
CBCTを用いた3次元照合
CBCTの位置照合および治療座標系の一致
Weekly(1) | MLCのPicket fence test（目視）
Monthly(36) | バックアップモニタ線量計の不変性（線量校正）
X線の線量率依存性の不変性
X線の線量直線性(Low MU)の不変性
電子線の線量率依存性の不変性
X線ビームプロファイルの不変性
電子線ビームプロファイルの不変性
X線の線質依存性の不変性
電子線の線質依存性の不変性
光・放射線照射野サイズの一致（対称）
光・放射線照射野サイズの一致（非対称）
フロントポインタと距離計の一致
ガントリ・コリメータ回転角度の表示(readout)
アクセサリトレイの認識
Jaw位置表示の確認（対称）
Jaw位置表示の確認（非対称：0&10 cm）
MLCを用いた放射線照射野サイズ確認
MLCのリーフ速度
MLCのリーフ停止位置精度
クロスヘア線の中心位置とアイソセンタの一致
治療寝台移動距離の表示(readout)
物理ウェッジの設置再現性
補償フィルタ（ベースIMRTでは1mm）の設置再現性
物理ウェッジやブロックトレイの引掛け（重力に従う）
動的ウェッジ係数（全エネルギー）
動的ウェッジ線量分布確認（45度、60度）
治療室レーザーとアイソセンタの一致(Starshot）
Winston-Lutz試験
Varian等でGantryから出るレーザー遮光時のインターロック
EPIDの位置照合および治療座標系の一致（4方向）
EPIDのPixel scaling
EPIDの空間分解能
EPIDのコントラスト
EPIDのピクセル値の均一性およびノイズ
CBCTの幾何学的歪み
CBCTの空間分解能
CBCTのコントラスト
CBCTのHU値一貫性
CBCTのピクセル値の均一性およびノイズ
Annually(46) | X線平坦度の不変性
X線対称性の不変性
電子線平坦度の不変性
電子線対称性の不変性
SRS回転照射でのビーム出力と回転角度の関係
X線・電子線のビーム出力校正
X線のOPF不変性（2種類以上の照射野サイズ）
電子線のOPF不変性（1線質あたり1種のコーン）
X線線質の不変性(TPR20,10)
電子線線質の不変性(R50)
物理ウェッジ係数の不変性
動的ウェッジ角度（全開, 60度および中間角度, 照射野）
X線の線量直線性の不変性
電子線の線量直線性の不変性
X線出力の線量率依存性の不変性
X線出力の架台角依存性の不変性
電子線出力の架台角依存性の不変性
X線OAFの架台角依存性の不変性
電子線OAFの架台角依存性の不変性
回転照射のビーム出力
X線PDDの不変性
X線TMRの不変性
X線OAFの不変性
電子線PDDの不変性
電子線TMRの不変性
電子線OAFの不変性
MLC透過係数の不変性
コリメータ回転中心とアイソセンタの一致
ガントリ回転中心とアイソセンタの一致
寝台回転中心とアイソセンタの一致
電子線アプリケータ取り付け時のインターロック
放射線および機械的アイソセンタの一致
寝台の撓み
寝台角度
寝台の最大移動量
定位照射アクセサリ
MLCリーフ停止位置の再現性
MLCリーフ停止位置精度（Step and shoot方式：4方向）
MLCリーフ停止位置精度（Sliding window方式：4方向）
MLC spoke shot (Varian only)
MLCで作成した光および放射線照射野の一致
EPIDの最大駆動範囲の移動量
EPIDの撮像線量
kV管球のビーム線質
CBCTの撮像線量
ベンダー用試験